实验  电表的改装和校准

1. 实验目的

(1) 掌握改装电流表和电压表的原理和方法；

(2) 学会校准电流表和电压表。

2. 实验仪器

微安表(量程100(A)二个，毫安表(量程15mA)，伏特表(量程15V)，ZX21型旋转式电阻箱，滑线变阻器(0～100Ω)，直流稳压电源(0～15V)，单刀双掷开关各一个。

3. 实验原理

在实验工作中，我们往往要用不同量程的电流表或电压表来测量大小悬殊的电流或电压。例如从几微安到几十安，从几毫伏到几千伏。但电表厂一般只制造若干规格的微安表和毫安表(通常称为表头)，我们可以根据实际需要，用并联分流电阻或串联分压电阻的方法，把它们改装成不同量程的电流表和电压表。

(1) 扩大微安表的量程

若要扩大微安表(或毫安表)的量程，只要在微安表两端并联一个低电阻Rs，(称为分流电阻)即可，如图16-1所示。由于并联了分流电阻Rs，

大部分电流将从Rs流过，这样由分流电阻Rs和表头组成的整体就可以测量较大的电流了。

图16-1 与表头并联的分流电阻Rs

设微安表的量程Ig ，内阻为Rg ，若要把它的量程扩大为I0 ，分流电阻Rs应当多大？

当AB间的电流为I0时，流过微安表的电流为Ig (这时微安表的指针刚好指到满刻度)，流过Rs的电流Is= I0 - Ig ，由于并联电路两端电压相等，故

(1)

通常取I0= 10Ig ，100Ig ，… ，故分流电阻Rs一般为Rg / 9 ，Rg / 99 ，… 。              即：要把表头的量程扩大m倍，分流电阻应取

(2) 把微安表改装成电压表

若要把微安表改装成电压表，只要用一个高电阻Rm (称为分压电阻)与原微安表串联即可，如图16-2所示。由于串联了分压电阻Rm ，总电压的大部分降在Rm上，这样由分压电阻Rm和表头组成的整体就可以测量较大的电压了。

设微安表的量程为Ig ，内阻为Rg，若要把它改

图16-1 与表头串联的分压电阻Rm           装成量程为V0的电压表，分压电阻Rm应取多大?

当A、B两点间的电压为V0时，流过微安表的电流为Ig (这时微安表的指针刚好指到满刻度。因此只要在微安表的标度盘上直接标上与该电流相应的电压，微安表就成为电压表了)，根据欧姆定律，得

(2)

(3) 表头内阻的测量

由(1)式和(2)式知，在改装电表前，首先应知道表头的内阻Rg 。

测量微安表内阻Rg的方法很多，较为简便常用的方法是“替代法”，即将被测表M和另一微安表N串联起来，再在两端加一定的电压VAC，使N的读数等于某一定值In (In一般为满度的三分之二为宜)，如图16-3(左图)所示。然后保持VAC不变，用电阻箱R取代M，如图16-3(右图)所示，使N的读数仍为In，此时R的阻值就等于微安表M的内阻Rg 。

图16-3 用替代法测微安表头M的内阻

4. 实验步骤

(1) 测量微安表M的内阻

1) 按图16- 4接好线路，图中E为稳压电源，K1即电源开关，R1为滑线变阻器，R2为ZX21型电阻箱，K2是单刀双掷开关，M和N是两个同型号的微安表。请教师检查后，再进行下面的步骤。

2) 滑动滑线变阻器R1的滑动触头，将A与滑动触头间的电阻调至最小，单刀双掷开关K2扳向l，打开稳压电源E的开关(K1)，将E的输出电压调到2V。然后移动R1的滑动触头，使微安表N的读数为60.0 (A。以

图16-4 测量微安表M内阻的电路图            后不能再移动R1的滑动触头，以保持电压不变。

3) 因为微安表M的内阻约为2000Ω，故先将R2调到2000Ω，再把K2扳向2，仔细调节R2，使N的读数仍为60.0 (A，此时R2的阻值就等于微安表M的内阻，记下M的内阻Rg。

(2) 把量程为100 (A的微安表改装成量程为10mA的毫安表

1) Ig=100 (A，I0=10mA，根据(1)式计算出微安表M的分流电阻Rs 。

2) 按图16-5接好电路。调节电阻箱R2的阻值等于Rs。这样虚线框内由分流电阻Rs和表头组成的整体就成为量程为10mA的毫安表了。图中的毫安表作为标准表，用来校准改装成的毫安表。

3) 打开K1，将电源E的输出电压仍保持为2V，调节A、C之间的电压VAC，当微安表M的读数IW ，分别为100.0(A，90.0(A，…，10.0(A，0.0(A(相当于改装毫安表的读数IG分